重庆市綦江区人民医院包埋机采购

重庆市綦江区公共资源综合交易中心根据重庆市綦江区人民医院的委托，对重庆市綦江区人民医院包埋机进行询价采购，欢迎有资质及供货能力的商家参加报价。

- 项目编号：QJJY-2017-C130

- 采购内容：包埋机1台采购，具体要求详见采购要求。

询价文件发售:本项目询价文件工本费300元/份，在递交投标文件时缴纳，售后不退。

- 招标文件的获取：供应商自行在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）或綦江公共资源综合交易网（http://www.cqqjxjy.com）上下载。

- 参加报价单位自行对该项目的采购单位进行具体要求的了解，以获取有关报价准备和签署合同所需的所有情况及有关资料。参加报价供应商根据采购人提供的现场资料和数据所作的推论、解释和结论，采购人概不负责。无论参加报价供应商是否对现场进行过详细的了解，均视为已了解具体要求，对本项目的风险和义务十分了解，并在其报价文件中充分考虑了具体要求相关条件。

五、采购项目要求：

| 项目名称 | 数量（台） | 采购预算 （万元） | 投标保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市綦江区人民医院包埋机采购 | 1 | 23 | 0.4 |  |

主要技术参数及性能：

★1、石蜡出口控制夹可旋转，高度可调

2、石蜡流出手控，也可包埋夹推动控制夹

3、可精确调节石蜡的流量

4、可拆卸式托盘可容纳最少100个包埋盒子。

5、2个预热的废蜡槽，且可拆卸

6、石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度调节范围：大于或等于50℃-75℃，调节精度小于或等于1℃

7、热台温度调节范围：大于或等于50℃-75℃，调节精度小于或等于1℃

★8、LED照明系统，LCD触摸屏≥5.7寸，无子菜单设计，所有信息一目了然，支持戴手套操作

★9、石蜡槽≤4升

10、包埋模子与预热槽可随意互换，并可拆卸，方便清理

11、镊子孔设计更好的支持弯头镊子和修蜡刀

12、速冷点，面积大、功率高

★13、全金属外壳（蜡缸、出蜡口、预热槽等），可用二甲苯或环保除蜡剂清洁，刮蜡器设计方便清洁导蜡槽等细小部位

14、平整的蜡缸顶部方便置物

15、冷台设计具有环境温度自适应功能，可在20℃至30℃环境下保持-6℃的最佳制冷温度。并可在最长30分钟内冷却60个包埋盒模子

16.不低于20家临床医疗机构。

六、报价人资格条件：

合格的报价人（谈判供应商）应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、竞标人须为竞标产品的生产商或代理商，若为代理商竞标，须提供具有竞标产品合法代理资格的证明文件；在重庆地区设有售后服务维修站。

2、属国家强制性产品认证的，应提供《CCC认证证书》（简称CCC认证）。

3、提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，注册日期为2014年10月1日前的《中华人民共和国医疗器械注册证》须提供与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（含附页）。

以上要求报价人需提供的相应的证明文件，报价文件中提供复印件，加盖单位公章。

（三）不接受联合体报价。

七、投标报价保证金：报价人在投递报价文件时需同时提供投标报价保证金。保证金为投标的有效约束条件，并因投标报价人的行为而存在风险，对投标报价人的违约违规行为将按政府采购法及相关规定进行处罚。成交人的投标报价保证金在宣布成交后自动转为履约保证金。开标前未到账的保证金无效。保证金必须以报价公司的名义缴纳。开标现场不收取现金。

保证金收款单位：重庆市綦江区公共资源综合交易中心，

开户行：重庆农村商业银行股份有限公司綦江支行，

账号：1101010120010011848，注明QJJY-2017-C130保证金。

八、资料报送接收时间：见本项目公告。报价文件需由报价商家法人或法人授权代表到重庆市綦江区公共资源综合交易中心（开标室）现场投递报价文件。

九、报送地点：重庆市綦江区公共资源综合交易中心开标室（具体开标室详见交易中心LED显示屏当日公告）（重庆市綦江区市民服务中心B栋4楼）。

十、报送资料

报价文件一式三份，正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。报价文件正本必须加盖骑缝章，询价文件提供的报价文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。资料密封，封面必须注明项目名称和项目编号。

报价人提交的报价文件由以下部分和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

（1）经济文件

（2）资格文件

（3）商务文件

（4）技术文件

（5）其他

报价人应按本文件提供的“报价文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，同时编制完整的页码和目录，装订成册。报价人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由报价人自定格式。

十一、报价需知：

1、本次报价为人民币报价，报价为不能更改的闭口价。报价应包含本项目合同期限内实施过程中所有可能发生的费用。即“交钥匙工程”，从交货到免费质保期满，需方不再支付其它任何费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价书请用蓝黑墨水填写或打印，并须填写售后服务承诺等内容列表。

2、本询价表为各供应商最终报价单，应在规定的截止时间前送达本中心开标室；

3、在与被确定为成交的供应商订立采购合同时，采购单位有权对各品种具体数量可据要求适量增减。

4、填写内容不得有涂改,大小写金额须一致。

5、报送资料不全或不符合相关要求的将被拒绝。

6、如供应商向本中心报价，则视为同意本项目相关约定。

十二、成交供应商确定办法：

1、本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出经评审的最低报价的竞标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、评标工作由采购机构负责组织，具体评标事务由采购机构依法组建的询价小组（评标委员会）负责。评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会独立履行评审职责.

3、比较与评价。按文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的竞标文件进行商务和技术评估。

4、对技术参数的偏离：

4.1询价文件中标注“★”号的为关键技术参数（条款），低于询价文件要求的为负偏离；对这些关键技术参数（条款）有1项及以上负偏离的报价人，将失去成为中标候选人的资格；

4.2 询价文件中非“★”号条款的技术要求每负偏离1条，评标委员会将在该报价人报价的基础上增加1%作为报价人的评审价，如果负偏离达到或多于2项，该报价人将失去成为中标候选人的资格；

4.3报价人的所投产品必须提供制造商公开发布的印刷资料或检验机构出具的检测报告作为技术支持资料，技术参数差异表中的符合性表述必须要与技术支持资料相符合，否则该报价人将失去成为中标候选人的资格。

5、对商务条款的偏离：

投标有效期、实施时间、质量考核等商务条款不能满足文件要求的竞标人将失去成为中标候选人的资格。

6、中标候选人的确定：

6.1本项目推荐排名前三的竞标人为中标候选人，其中排名第一的竞标人为第一中标候选人；

6.2中标候选人的顺序按评审价由低到高顺序排列，评审价相同的，按报价由低到高的顺序排列；

6.3 评审价相同，报价相同的，按服务方案的优劣顺序排列；

6.4 评审价相同，报价相同，服务方案也类似的，按商务条款的优劣顺序排列。

评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低竞标价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该竞标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

十三、缴费

中标人在领取中标通知书时，请按照《重庆市綦江区财政局 重庆市綦江区地方税务局关于加强印花税征收管理的通知》（綦江财发〔2016〕486号）和《重庆市綦江区发展和改革委员会关于收取国有工程建设招标交易服务费收费标准的通知》（綦发改价〔2017〕2号）要求到重庆市綦江区公共资源交易中心财务科缴纳相关费用。

十四、交货日期：中标人在合同签订后，30天内完成验收。

十五、实施地点：业主指定。

十六、项目质量保证及验收：免费质保期2年。产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。报价人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。货物到达现场，经采购人清点品名、规格、数量，检查外观，作出验收记录，双方签字确认。供货方应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供货方负责调换、补齐或赔偿。产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

售后服务能力：设备发生故障必须在2小时内响应，24小时由专业工程师上门服务。

十七、采购资金支付方式：

验收合格后付50%，满半年后付30%，满一年后付15%，满两年后付5%。

十八、本次询价函供应商报价文件有效期为60天。

十九、其它约定：成交供应商供货时应提供本公司正规税务发票。合同一式四份，交区公共资源综合交易中心两份。

二十、联系方式：

1、重庆市綦江区人民医院，经办人：王晓鸿，联系电话：48621056。

2、重庆市綦江区公共资源综合交易中心，经办人：刘涛，联系电话：48671557。

报价文件格式要求

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）诚信声明

（七）特定资格条件

三、商务文件

（一）报价函（格式）

（二）报价人基本情况介绍及商务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

五、其他

（一）其他资料

## 一、经济文件

（一）开标一览表

采购项目名称：

| 报价人全称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 报价（小写） 单位（元） | 实施期 | 实施地点 |
| 报价（大写）： 元整 |
| 备注： |

报价人：                            法定代表人（或）授权代表：

（报价人公章）                         （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| 11 |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

报价人：                               法定代表人（或）授权代表：

（报价人公章）                            （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请报价人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

## 二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （报价人名称）任    （职务名称）职务，是（报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（报价人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（报价人法定代表人名称）是                    （报价人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               报价人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（报价人公章）

年   月   日

（六）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（报价人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（报价人公章）

年   月   日

（七）特定资格条件

## 三、商务文件

（一）报价函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（报价人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次报价有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价文件所有要求。

二、我方提交的所有报价文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照询价文件要求，提供采购项目的技术服务。

四、我方按询价文件要求提交的报价文件为：报价文件正本1份，副本   份。

五、我方承诺：本次报价的报价有效期为60天。

五、我方报价为闭口价。即在报价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行询价文件中规定的各项要求以及我方报价文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及询价文件要求，缴纳足额报价保证金。

（报价人公章）

年    月   日

（二）报价人基本情况介绍及商务承诺

1、报价人基本情况

| 项 目 | 数据资料 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 企业性质 |  |  |
| 职工人数 |  |  |
| 销售额 |  |  |
| 资产总额 |  |  |

# 注：

# 2、商务部分（包括但不限于）：

# 2.1质保期；

# 2.2售后服务能力情况；

# 2.3培训；

# 2.4业绩。

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）