**鄂尔多斯市伊金霍洛旗**

**公共资源交易中心**

**招 标 文 件**

项目名称：伊金霍洛旗人民医院采购病理组织脱水机、组合复苏器、中央监护等医疗设备

**项目编号：CG2018HGK2027**

二○一八年十月

# 目 录

[目 录 1](#_Toc22497)

[第一章 招标公告 1](#_Toc20381)

[第二章 投标人须知 4](#_Toc6740)

[一、前附表 4](#_Toc20253)

[二、报名须知 6](#_Toc12774)

[三、说明 7](#_Toc1620)

[四、招标文件的澄清或者修改 9](#_Toc21022)

[五、投标文件 10](#_Toc5424)

[六、开标 13](#_Toc5012)

[七、评标 14](#_Toc20683)

[八、询问、质疑与投诉 17](#_Toc624)

[第三章 合同与验收 19](#_Toc14930)

[一、合同要求 19](#_Toc21035)

[二、验收 20](#_Toc26662)

[第四章招标内容与技术要求 24](#_Toc19325)

[一、主要商务要求 24](#_Toc15365)

[二、技术标准与要求： 24](#_Toc22517)

[第五章投标人资格证明及相关文件要求 35](#_Toc17406)

[一、投标人及投标货物的资格性证明文件 35](#_Toc26374)

[二、投标人应提供的其它材料 35](#_Toc5238)

[第六章 评标办法（最低评标价法） 37](#_Toc9403)

[一、评标原则 37](#_Toc21918)

[二、评标办法 37](#_Toc23435)

[三、政府采购政策落实 38](#_Toc1782)

[第七章 投标文件格式与要求 43](#_Toc30801)

[温馨提示 68](#_Toc2009)

# 第一章 招标公告

鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心受伊金霍洛旗人民医院委托，采用公开招标方式为伊金霍洛旗人民医院采购病理组织脱水机、组合复苏器、中央监护等医疗设备，欢迎符合资格条件的投标人前来报名参加。

**一、项目概述**

1.名称与编号

项目名称：伊金霍洛旗人民医院采购病理组织脱水机、组合复苏器、中央监护等医疗设备。

批准文件编号：伊财购准字 [2018]279号。

采购文件编号：CG2018HGK2027。

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 货物服务名称 | 数量 | 预算金额（元） | 投标保证金额（元） |
| 1 | 病理组织脱水机、病理组织包埋机、血糖动态检测仪 | 1 | 190000 | 1500 |
| 2 | 新生儿转运暖箱、T组合复苏器、胎心监护仪、输血泵、切口红外线理疗灯、盆底康复仪、 | 1 | 386000 | 5000 |
| 3 | 中央监护 | 1 | 300000 | 4000 |

**二、投标人的资格要求**

1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2. 其他资质材料详见招标文件第五章。

**三、获取招标文件的时间、地点、方式**

符合上述条件的供应商可于2018年10月19日起登录内蒙古自治区政府采购网、鄂尔多斯市政府采购网、鄂尔多斯市公共资源交易中心网、伊金霍洛旗公共资源交易中心网站获取招标文件。

1.内蒙古自治区政府采购网（http://www.nmgp.gov.cn）。登录网站页面，在“盟市旗县采购公告”中查询采购信息，点击信息公告页面下方的“相关附件”即可浏览、下载招标文件。

2.鄂尔多斯市政府采购网（http://www.ordoscg.gov.cn）。登录网站页面，点击“政府采购公告”，查询采购信息，点击信息公告页面中“下载招标文件”可浏览、下载招标文件；

3.鄂尔多斯市公共资源交易中心网（http://www.ordosggzyjy.org.cn）。登录网站页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载招标文件。

4. 伊金霍洛旗公共资源交易中心网（http://www.ordosggzyjy.org.cn/TPFront\_yjhlq/）。登录网站页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载招标文件。

5.报名方式及报名时间详见招标文件第二章“报名须知”。

**四、采购文件售价**

本次采购文件的售价为0元人民币。

**五、递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点**

递交投标（响应）文件截止时间：2018年11月9日下午15：00时前

投标地点：伊金霍洛旗创业大厦C座11层开标大厅

开标时间：2018年11月9日下午15：00时

开标地点：伊金霍洛旗创业大厦C座11层开标大厅

**六、联系方式**

采购代理机构名称：鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心

地址：伊金霍洛旗创业大厦C座11层

邮政编码：017200

联系人：杨先生

联系电话：0477-8960009

账户名称：鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司伊金霍洛旗阿勒腾席热路支行

账号：详见“政府采购投标信息回执函”下方所附“保证金缴纳信息”中载明的账号

采购单位名称：伊金霍洛旗人民医院

地址：伊金霍洛旗阿镇

邮政编码：017200

联系人：杨先生

联系电话：13394777380

 鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心

二〇一八年十月十九日

# 第二章 投标人须知

## 一、前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购人 | 伊金霍洛旗人民医院联系人：杨先生 联系电话：13394777380地址：伊金霍洛旗阿镇 |
| 2 | 采购代理机构 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心联系人：杨先生 联系电话：0477-8960009地址：伊金霍洛旗创业大厦C座11层 |
| 3 | 项目内容及要求 | 详见招标文件第四章 |
| 4 | 采购预算 |  详见第一章 招标公告 |
| 5 | 分包情况 | 共分3包 |
| 6 | 付款方式 | 国库集中支付 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 9 | 评标委员会数量 | 评标委员会依法组建，由采购人代表和评审专家组成共5人 |
| 10 | 中标人确定 | 采购人按照评标报告中推荐的中标候选人确定中标人 |
| 11 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天 |
| 13 | 提交投标文件时间 | 2018年11月9日下午14：30—15：00时  |
| 14 | 开标时间 | 2018年11月9日下午15：00时 |
| 15 | 开标地点 | 伊金霍洛旗创业大厦C座11层开标大厅 |
|  16 | 投标文件数量 | 正本1份、副本4份，PDF格式和WORD格式电子光盘或U盘1份（标明投标人名称） |
| 17 | 实物样品（现场演示） | 无 |
| 18 | 现场踏勘 | 无 |
| 19 | 备选方案 | 不允许 |
| 20 | 联合体投标 | 不接受 |
| 21 | 履约保证金 | 无 |
| 22 | 采购机构代理费用 | 不收取 |
| 23 | 投标保证金 | 本招标项目采用“虚拟子账户”形式及法律法规规定的其它缴纳方式收退投标保证金。请各供应商特别关注并严格遵照招标文件中有关投标保证金缴纳的规定。投标保证金人民币：第一包1500元、第二包5000元、第三包4000元。开户银行：中国建设银行股份有限公司伊金霍洛旗阿勒腾席热路支行行号：105205800020开户单位：鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心。账号：详见“政府采购投标信息回执函”下方所附“保证金缴纳信息”中载明的账号。投标保证金缴纳、退还联系人：张女士 0477—8960010  建行 0477—8960993、0477—8960911 |

## 二、报名须知

**1.报名方式**

1.1报名方式采用网上报名，流程如下：

登录伊金霍洛旗公共资源交易中心网站（<http://www.ordosggzyjy.org.cn/TPFront_yjhlq/>）页面点击“政府采购”中的“采购公告”栏，打开本项目的招标公告，点击公告页面下方的“企业报名”或“自然人报名”进入“投标项目信息”，填写“供应商信息”、“保证金缴纳开户行信息”、“分包信息”、“回执码找回信息填写”，按照页面提示点击“确认报名”，进入下一步“回执信息”页面并点击红色字体“点击此处”，在进入新页面中核对报名信息，并点击“保证金缴纳信息获取”处获取“保证金缴纳信息”。

1.2缴纳投标保证金。本招标项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个供应商在所投的每一项目或标包会自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。供应商在进行投标信息确认后，应查看“保证金缴纳信息”下方所载明的账号，并按招标文件规定的金额、时间电汇或转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与报名信息一致，该账号可以自动识别单位名称、缴纳金额是否正确，缴纳时间是否符合招标文件的规定，如果不符合，一律不予收取。。

1.3查看报名状况。用“回执码”登录可查看报名状况；只有“是否缴纳保证金”显示“已缴纳”，报名才能成功。

**2.报名时间及报名截止时间（网上报名）**

2.1报名时间：2018年10月19日-2018年11月7日17：30

2.2保证金缴纳截止时间（同提交投标文件截止时间）：2018年11月9日下午15时前。

**3.特别提示**：

3.1“回执码”是用来查询报名状况的登录码，投标人在完成保证金缴纳后，应及时用“回执码”登陆查询报名状况，关注所投项目或标包的保证金缴纳确认状态，如果在开标前仍显示“未缴纳”状态时，应及时查找原因，必要时可联系中国建设银行股份有限公司伊金霍洛旗阿勒腾席热路支行进行咨询，以确保投标保证金缴纳情况符合招标文件规定。投标人未按照招标文件要求缴纳投标保证金导致的一切后果由投标人自行承担。

3.2由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳，以免导致报名无效。

3.3若报名成功将以短信的方式进行提示，如已完成报名信息的填写并缴纳投标保证金后仍未收到报名成功短信，请及时用“回执码”登陆查询报名状况及保证金缴纳状态。

3.4 网上报名成功而放弃参加投标的投标人，请在开标前以书面形式（传真、电子邮件或书面送达，加盖单位公章）通知鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心，联系人：傲敦图娅，联系电话：0477-8960533，邮箱：441758902＠qq.com，放弃投标未予告知的，将按有关法律要求给予不诚信行为记录。

## 三、说明

**1.总则**

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次政府采购方式为公开招标，是指采购人依法以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标的采购方式。

本招标文件所称货物，是指各种形态和种类的物品。提供的货物必须合法生产或销售且符合国家有关标准要求。

**2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**3.投标费用**

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，公共资源交易中心和采购人均无义务和责任承担相关费用。

**4.当事人**

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指（伊金霍洛旗人民医院）。

4.2“集中采购机构”是指人民政府依法设立的代理集中采购项目的执行机构。本招标文件的集中采购机构特指鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心（以下简称公共资源交易中心）。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

**5.合格的投标人**

5.1具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.5由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，需提供其法人给予的年度授权经营证明书，或者提供相应授权。

**6.联合体形式投标：本项目不接受联合体**

**7.语言文字以及度量衡单位**

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

**8.踏勘现场**

本项目不组织踏勘现场的。

**9.其他条款**

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四、招标文件的澄清或者修改

采购人或公共资源交易中心对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者公共资源交易中心应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网、鄂尔多斯市政府采购网、鄂尔多斯市公共资源交易中心网、伊金霍洛旗公共资源交易中心网站”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或公共资源交易中心不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五、投标文件

**1.投标文件的构成**

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

**2.投标报价**

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“投标货物分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价的范围：本次投标报价为一次性报价。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，每一种规格的货物只允许有一个报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价或最高限价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**3.投标文件的密封、签署、盖章要求等**

3.1纸质投标文件编制要求：投标文件应用A4纸书写、打印，投标文件正本1份,副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可采用正本复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外）。

3.2 电子版投标文件编制要求： PDF格式和WORD格式电子文档（光盘或U盘）1份（内容必须一致），在电子文档上标明投标人全称。

3.3投标文件正、副本中要求签署盖章的应按要求由投标人的法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应当加盖公章或由投标人的法定代表人（授权委托人）签字确认。

**注**：投标人在投标文件及相关书面文件中的单位公章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

3.4投标文件的装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸进行装订；投标人同时对多个标包投标的，投标文件应按所投标包分别编制并分册胶装、分包密封。

3.5供应商应使用密封袋将投标文件密封，电子文档可密封至投标文件中也可单独密封。密封封面上需注明“项目名称”、“项目编号”、“分包号”、“供应商全称”和《投标文件》或《电子版》字样，并在密封包装上粘贴密封条。

投标人按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件的要求送达指定地点。如果未按上述规定进行密封和标记，公共资源交易中心对误投或提前启封概不负责。

**4.投标有效期**

4.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

**5.投标保证金**

5.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“报名须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

5.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自收到投标人书面放弃投标通知之日起５个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未成交供应商投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）成交供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金（退还时需携带政府采购合同到伊金霍洛旗创业大厦C座11楼1102室和财务人员核对合同签订情况）。

5.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

**6.投标文件的修改和撤回**

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封后生效，并作为投标文件的组成部分；撤回的应以书面形式告知公共资源交易中心或采购人。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

**7.投标文件的递交**

7.1投标文件递交时间为: 2018年11月9日14时30分--15时00分；

7.2投标截止时间为: 2018年11月9日15时00分。

7.3投标文件递交地点：伊金霍洛旗创业大厦C座11层开标大厅。

7.4在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购单位或公共资源交易中心拒收。

**8.样品（演示）**

招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.1开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.2评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

注：本项目不提供样品

## 六、开标

**1.开标时间和地点**

开标时间与提交投标文件截止时间为同一时间；开标地点为招标文件规定的地点。邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加。

采购人、公共资源交易中心对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

**2.开标程序**

2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）宣布采购人代表、采购代理机构代表、监督部门等有关人员姓名；

（4）由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准），投标人签字确认；

（5）参加开标会议人员在开标记录上对应签字确认；

（6）开标结束，投标文件移交评标委员会。

2.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.3 投标人不足三家的，不得开标。

## 七、评标

**1.评标委员会**

1.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

**2.评标原则**

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

**3.澄清**

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

**4.投标无效的情形**

详见第六章评审表。经评标委员会认定，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

**5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标：**

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**6.废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及招标文件规定其他情形。

**7.定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

**8.中标结果公告**

8.1中标人确定后，公共资源交易中心将在内蒙古自治区政府采购网、鄂尔多斯市政府采购网、鄂尔多斯市公共资源交易中心网、伊金霍洛旗公共资源交易中心网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为 1个工作日。

8.2中标人须将中标货物报价明细表（WORD格式电子版，参照招标文件第七章格式八：投标货物分项报价明细表，包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求）于评标结束后当天发送在公共资源交易中心工作人员邮箱279367819 @qq.com内，联系人：斯庆高娃，联系电话0477-8960533，并在邮件标题注明项目名称及中标单位名称，否则不予发布中标结果公告。

**9.中标通知书发放**

公共资源交易中心以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

中标人须持法定代表人授权委托书及本人身份证至伊金霍洛旗创业大厦C座11层1107室领取。

## 八、询问、质疑与投诉

**1.询问**

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购中心提出询问，采购人或采购中心应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到公共资源交易中心，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

**2.质疑**

2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，质疑人必须为本次采购活动当事人，且由法定代表人或投标授权人亲自递交到公共资源交易中心，正式受理后方可生效，否则，为无效质疑。

2.5递交的质疑函务必提供以下信息和内容：

（1）质疑人的单位名称和姓名、地址、联系电话、身份证明和法人授权委托书；

（2）被质疑人的单位名称或姓名等；

（3）质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；

（4）质疑人的签章及提出质疑的准确日期。

2.6有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）非投标人提出的质疑；

（2）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（3）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（4）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（5）未按规定时间或超过质疑时限提出的质疑；

（6）除亲自送达书面质疑书式外，其他任何方式的质疑。

2.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

**3.投诉**

质疑人对采购人、公共资源交易中心的答复不满意或者采购人、公共资源交易中心未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

# 第三章 合同与验收

## 一、合同要求

 **1.一般要求**

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

自合同签订之日起2个工作日内，中标人应将政府采购合同送达至伊金霍洛旗创业大厦C座11层1107室（联系人：斯庆高娃，联系电话：0477-8960533）存档，逾期未签订合同或未按时交回合同，将按照相关法律法规做出相应处罚。

**2. 合同格式及内容**

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《合同法》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

## 二、验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单（下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—办事指南—办事表格下载—政府采购相关范本）。验收合格后2个工作日内，中标人应将政府采购项目验收单送达至伊金霍洛旗创业大厦C座11层1107室（联系人：傲敦图娅，联系电话：0477-8960533）存档。逾期未验收或未按时交回验收单，将按照相关法律法规做出相应处罚。

**政府采购合同（合同文本）**

**甲方：\*\*\*（填写采购单位）**

**地址（详细地址）：**

**乙方：\*\*\*（填写中标供应商）**

**地址（详细地址）：**

**合同号：**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就 （填写项目名称） （政府采购项目批准书编号： ），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、中标结果公告及中标通知书

3、招标文件

4、投标文件

5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币万元，大写：

四、付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一）乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：（投标文件售后承诺等）

十二、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁。

（二）向人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监督管理办公室、旗公共资源交易中心、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章） 乙 方： （章）

采购方法人代表： （签字） 供应商法人代表： （签字）

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

联系电话： 联系电话：

 签订时间 年 月 日

**附表：标的物清单（主要技术参数需与投标文件相一致）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **品牌、规格、标准** | **产地** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 人民币大写：\*\*元整 | ￥：\*\* |

# 第四章招标内容与技术要求

## 一、主要商务要求

（一）本项目共三包，具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 货物服务名称 | 数量 | 预算金额（元） | 投标保证金额（元） |
| 1 | 病理组织脱水机、病理组织包埋机、血糖动态检测仪 | 1 | 190000 | 1500 |
| 2 | 新生儿转运暖箱、T组合复苏器、胎心监护仪、输血泵、切口红外线理疗灯、盆底康复仪、 | 1 | 386000 | 5000 |
| 3 | 中央监护 | 1 | 300000 | 4000 |

注：以上预算包括货物、安装、运输、税金等费用。

（二）交货（ 工）地点：采购人指定地点。

（三）交货（交工）期限：合同签订之日起30日内交货。

（四）投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90日历天。

（五）付款方式：验货合格后首付合同总价的50%，6个月后付合同总价的40%，余款一年内未出现质量问题一次性付清。

（六）质保期：质保期为1年。

## 二、技术标准与要求：

第一包：

**一.病理组织石蜡包埋机**

 **一、设备要求:**

1. 采用铝合金装饰外型设计。

2. 出蜡结构采用先进控制方式，避免跑腊滴蜡现象。

3. 显示屏采用液晶显示器，按键采用梅花形布局方式，操作直观方便。

4. 定时开机：可设定一星期定时开机，方便使用，提高效率。

5. 随机小冷台采用高性能压缩机，可随时冷冻包埋好的组织。

6. 大容量双保温缸。可干烧。

7. 冷光无影照明。

★8. 镊子孔加热，对残蜡清除方便。

9. 带有回蜡槽，便于随时清理。

10. 蜡嘴罩采用圆弧流线形设计，蜡流量可控，手控与脚控，方便使用。

★11. 蜡缸采用双重过热保护，二级过滤设计。

12. 具有记忆和自动恢复功能，运行后自动保留预置温度。

★13. 具有独立八个温控系统（其中六路温度在30℃-80℃可调）。

**二．技术参数**

1、工作电源：AC220V/50HZ

2、最大功率：750AV

3、工作室温度范围：15℃至30℃

4、石蜡缸温度： 30℃至80℃任意设定

5、控温精度：±1%。

6、工作室相对湿度：最大80％

7、蜡缸容量：5升 ( 可满足＞500个组织包埋用量)

★8、LCD点阵屏动态显示；

9、具有可设定每天24小时定时开/关机和一个星期内任意一天开/关机功能；

10、可设定蜡缸、工作台、镊子座、双保温缸窒内温度30℃—80℃。

11、蜡阀、蜡管工作温度为65℃—67℃（不可调）；

12、电子冰台工作设定温度­-15℃—+15℃，可调整。

13、带修蜡仪，具有修蜡功能。

**二.病理组织脱水机**

**主要技术参数**

★1.液缸数量：12只(9只液缸，3只蜡缸)

2.运行方案及程序：两种方案，可编任意套不同程序

3.组织处理时间：每缸0—99小时59分(任意设定)

4.温度：室温—99℃任意设定

5.液缸保温模式：可实现全加热三段控温

 脱水1～7缸 0～40℃任意设定

 透明8～9缸 0～30℃任意设定

 石蜡10～12缸 0～99℃任意设定

★6.加热方式：精铸内加热。
7.延时时间：组合延时20天以上。
8.起缸停留时间：10秒-240秒 。

9.组织保护缸位：可设任意缸。
10.搅拌：3-6次/min 。
11.单缸容积：2000mL。
12.环境温度：-5-40℃。

13.电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ
14.外停电连续工作时间：≥8小时
★15.进口镀膜耐酸、碱，不锈钢工作台面抗腐蚀、易清洁。

★16.低功耗智能阶梯式石蜡加热，节约能源。

**三.动态血糖监测系统招标参数**

★1.分析软件系统：具备血糖图谱分析软件，提供可视化彩色图谱统计报告

2.系统标准配置：1个无线数据记录器+1个信息提取和充电器+3个清洁插头+ 1个USB连接线和交流电源适配器

★3.显示器:无显示屏，为回顾性动态监测，无需操作和解除报警

4.系统存储容量：可以存储7天血糖数据

5.安全检查：诊断系统每隔10秒钟就会确认探头及测量系统的功能是否正常

6.电池寿命：内部供电设备，在完全充电后紧接着七天动态血糖监测（CGM），外加在动态血糖监测研究之后紧接着10天附加的电池寿命

7.葡萄糖测试有效范围：2.2mmo1/L--22mmo1/L

★8.24小时提供测量值：288个血糖值

★9.72小时提供测量值：864个血糖值

★10.平均相对离差绝对值（MARD或MAD％）:成年受试者9.9 %;儿科受试者10.1％

★11.Clarke误差网格分析法:成年受试者A+B区99.0％;儿科受试者A+B区98.4％

12.允许相对湿度范围：5％~95％，无冷凝

13.佩戴植入部位：腹部或两上臂

14.专用助针器：用助针器可以将探头无疼痛地插入患者的腹部皮下

15.探头条件：可连续皮下使用≥72小时，不影响病人的正常生活状态。内部有半透膜能够准确测量葡萄糖浓度，每10秒钟测量一个值，每5分钟计算一个值。

16.记录器条件：记录每5分钟的平均血糖值，可以存储7天信息，每天至少12小时需记录指血值进行校准。需在记录本上对事件进行标记,如进餐、锻炼、药物或发生低血糖时。

17.信息提取器：从记录器下载数据的必备设备，用相应的软件。

★18.配有动态血糖软件，将数据下载到电脑中的病人文挡中能生成各种血糖图谱。可以反应患者24—72小时连续血糖图，全面了解患者全天血糖波动情况和趋势

★19.报告结果：报告具有总体评价、准确度评估，血糖波动分布及持续时间；识别用餐期间的血糖趋势等功能

★20.血糖管理系统：自动生成储存患者血糖监测数据库，每日血糖图，多日血糖图，特定时段血糖图分析报告

★21.防水：符合IPX8,可佩戴洗澡或游泳

22.清洁探头：三个

第二包：

**一．婴儿T-组合复苏器**

**一常规参数**

1.适用复苏对象：体重≤10Kg的婴儿

2.存储以及运输环境：温度：-40℃~+60℃；湿度：≤95%；气压：50~106kPa

3.工作环境：温度：-18℃~+50℃；湿度：≤95%

4.复苏气体氧浓度：21~100%（依据气源供应氧浓度）

5.复苏气体流量范围：5~15L/min（要求气源可设置该流量范围）

6. 压力表：量程：-10~80cmH2O；精度：±2%满刻度

7. 最大安全压力（Pmax）设置范围：在规定气源输入流量范围内，设置范围为：1~60cmH2O；出厂默认40cmH2O

 8. 吸气峰压（PIP）设置范围：

当流量为5L/min时，1~57cmH2O；

当流量为8L/min时，2~58cmH2O；

当流量为10L/min时，3~59cmH2O；

当流量为15L/min时，5~60cmH2O

9. 呼气末正压（PEEP）设置范围：

当流量为5L/min时，0~8cmH2O；

当流量为8L/min时，0.2~17cmH2O；

当流量为10L/min时，0.5~23cmH2O；

当流量为15L/min时，1~28cmH2O

**★**10. 工作适用时间（400L，50%空氧混合压缩气体）：

当流量为5L/min时，75min；

当流量为10L/min时，38min；

当流量为15L/min时，26min

**二．救护车型运输用培养箱**

**一．基本要求**

1.具有箱温和肤温两种温度控制模式；

2.交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源；

3.设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示；

4.具有独立的超温保护系统；

5.产品具有自检功能，多种故障报警提示；

6.具有交流、直流和蓄电池三种供电模式；

7.采用进口有机玻璃；

8.双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出；

9.推车具有高度调节、减震、锁定功能；

10.前面板具有温度校正功能；

11.具有肤温传感器脱落报警提示功能；

12.具有正门独立锁定装置；

13.具有供氧装置；

14.具有LED照明灯；

15.具有救护车型手推车配置。

**二．基本配置：**

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架），手推车，供氧系统。

**三．可选配置：**

>37℃温度跨越模式设置。

**四．主要技术参数：**

1.交流工作电源：AC220V/ 50HZ

2.直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A

3.输入功率：≤400VA

4.控温方式：箱温和肤温两种温度控制

5.箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

6.肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到37.5℃.）

7.升温时间：≤30min

8.培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃

9.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃ （环境温度为10℃～20℃）

 ≤±1.0℃ （环境温度为20℃～30℃）

10.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃

11.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

12.婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下]

13.故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等

14.蓄电池连续工作时间：90min(1个蓄电池)

**三．盆底康复仪**

1. **技术参数**

1、输出技术指标

1. 脉冲频率：300~1000Hz
2. 脉冲宽度：400μs±10％
3. 额定负载阻抗 500±10％
4. 单个脉冲电量 >7uC
5. 单个脉冲最大输出能量 ≤300mJ
6. 开路输出电源峰值 ≤500V
7. 最大输出幅度有效值 ≤40V（或80mA）

**★**2、显示：5.7英寸蓝色STN显示屏，显示输出强度和时间，屏幕可0-60度任意折叠。

3、通道数：三通道，输出强度独立可调。

4、治疗时间： 20，30，40，50,60分钟或不定时设置。

5、定时偏差：不超过±5％。

**★**6、软件治疗菜单查询：配置软件下拉菜单式治疗项目菜单快捷查询功能，要求对治疗项目、治疗部位及方法、治疗时间一目了然，方便临床的操作。

7、治疗项目选择：中文菜单，处方式按键方式，根据不同治疗项目，可同时治疗两个或三个病人，具有菜单选择、治疗时间计数和提示、声光提示等功能。

8、治疗项目：产后催乳常规治疗、产后子宫复旧治疗、尿潴留治疗。

9、安全标准：符合国家标准。

10、一体化移动台车式设计，床位之间可便捷移动使用。

11、支持一次性使用的电极片耗材，安全卫生，使用方便。

**二．标准配置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 主机（一体化推车） | 1台 |
| 2 | 乳房治疗电极罩 | 2片 |
| 3 | 圆形治疗电极罩 | 6片 |
| 4 | 耳夹电极 | 2只 |
| 5 | 固定带 | 3条 |
| 6 | 腹带 | 3条 |
| 7 | 一次性胸部理疗电极片 | 5包 |
| 8 | 一次性圆形理疗电极片 | 5包 |
| 9 | 电极线部件 | 6条 |
| 10 | 治疗电极线 | 3条 |
| 11 | 相关文件（《合格证》、《保修卡》、《装机报告单》等） | 1套 |

**四、输血泵**

1. **输注参数**
2. 流速范围：1-1500ml/l(1ml/h递增)
3. 流速精确度：±5%
4. 容量范围 ：1-9999ml，常规模式；0.1-9999ml，微量模式

★4.输注模式：

模式：速度模式

容量+时间模式

容量+速度模式

时间模式

容量+时间+速度模式

★5.输注功能：

可输普通药液

可输肠外营养液

可输血

可输肿瘤化疗药物

1. 时间范围：0h00’-168h
2. OCS自检系统：专利自检系统，安装管路后自动开启，从源头上避免流速失控风险。
3. BOLUS：1500ml/l，50-1500ml/l可调，50ml/l递增，可手动或程序设置
4. KVO速率：1ml/h（1-20ml/h可调），当已达预设速度时
5. 暂停功能：1min-24h，可调
6. 数据日志事件：1500个数据日志事件，实时记录
7. 图形历史：已输注容量/剂量，压力，流速
8. 夜间模式：夜间模式时屏幕显示为绿色且亮度降低，按键音可被消除，且夜间模式的时间可手动或者程序设置
9. 编程模式：

①无药物名称：输注时不显示药物名称

②药物标签：输注时显示药物名称

15.键盘保护：可锁定键盘以防误操作

**二．压力管理技术参数**

1.压力模式：2种模式，可3级预设也可50-750mmHg，25-50递增

2.DPS：动态压力监测系统-DPS-压力异常波动报警

3.压力监控：以象形图方式显示压力限制范围

4.抗意外快推系统：显著降低阻塞解除之后的剂量释放（最高0.2ml）

**三．报警/预警/安全**

1.泵状态：绿色表示正在输注，橙色表示预警和警告，红色表示报警；5m之外可见；所有报警均以指示灯、字符、图形和蜂鸣声表示

2.输液器控制：泵门关闭，输液器位置，防流速失控夹，OCS检测

3.输注控制：输注结束预警，输注结束报警，上下游阻塞报警，断开报警，气泡报警，流速不准报警，空瓶报警，设置未确认报警，暂停结束报警，软硬流速限制

4.设备控制：动力装置脱离报警，低电池电量报警，电池容量显示，电池耗空报警，Watchdog检查，通信连接故障。

5.维护：预防性维护警告

**四．报警/预警/安全**

1.驱动机制：第二代线性蠕动系统

2.显示：蓝色LCD 显示， 66x 33mm，（像素128x64）

3.双向固定夹：多功能夹具，支持横杆固定或竖杆固定（竖杆：20-40 mm 横杆：25-35×10毫米）

4.组合性：在杆柱上使用安全提手最多可组合3台输液泵

5. 气泡传感器灵敏度：50ul

6. 电池：

①锂离子电池

②满电时，以125ml/h速率可运行8小时，运行时可显示电池电量

7. 符合标准：EN/IEC 60601-1，EN/IEC 60601-2-24，EEC93/42

8. 防水：IP22

9. 电气安全：

①防漏电流：CF类

②防电击：II类

10.电源：100-240V，50-60Hz，10Vdc直流电

1. **管路参数**

1.防流速失控：有防流速失控夹和管路固定位可在泵门打开时或者移除输液器时有效防止流速失控

2.管路稳定性：泵部硅胶管路，可在长时间甭管挤压时保持高度稳定性及精确度

3.材料：不含DEHP，不含乳胶，不含PVC

4.无针接头：部分管路有无针接头，可更好保护医护人员免受针刺风险

**五．胎心监护仪**

**基本参数：**

1.原装进口产品。

2.要求可监测胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、自动胎动（FMP）和母体脉搏

（SMART脉率，源自TOCO探头）、心率（MHR，源自MECG电极），以及可选配升级手动胎动标记、母体无创血压（NIBP，带脉率）和体温（TEMP）。

★3.所有功能触摸屏幕操作，使操作简单方便，人性化操作界面。

4.≥6.5英寸TFT 彩色显示屏，可倾斜、折叠，视角宽，且大字体显示，适合远距离观察，降低医务工作者的劳动强度。

5.屏幕可根据配置情况自动调整布局，使内容显示均匀分布，优化视觉效果。

6.传感器材质细腻、轻便，佩戴舒适，易于清洁，防水设计。

7.多晶体宽波束超声探头，低发射频率，低超声强度，对胎儿安全可靠。

★8.具有专利技术的Smart Pulse功能，即宫缩压力探头（TOCO）整合有母体脉搏测量功能，无需另外配置相应功能模块和附件即可测量母体脉率。

9.可监护双胞胎，选配升级后可监护三胞胎，以满足可能的临床需要。

10.可以选配升级自动生成并打印输出NST报告，且在监护时可随时在屏幕上调阅查看。当监护多胎时，各胎心率都有单独的NST报告。

11.具有超声传感器信号质量指示功能，帮助探头放置在信号获取最强的位置。

12.具有胎心信号跟踪锁定技术，能有效排除干扰信号，确保准确获取胎心信号，且能将超声能量降到最低。

★13.具有自动通道管理功能，胎儿传感器插槽可任意连接胎心、宫缩探头、手动胎动标记器和母体参数测量模块。

★14.具有可靠的交叉通道识别技术，当不同的胎心率、胎心率与母亲的心率或脉率重合时能及时报警，确保能准确地监护到每一个胎儿的心率。

15.可缓存记录仪缺纸或与中央站通讯中断时至少3.5-7小时的数据，重新装纸后可快速打印输出，或与中央站通讯恢复正常后传输至中央站。

16.可以选配升级以RS232或LAN方式与产科信息管理系统联网通讯。

17.可以选配升级配置锂电池，实现监护转运时的无缝数据连接。

18.可以选配升级配置护士呼叫接口，可与护士呼叫设备相连。

19.可以选配升级USB（4个）接口，可以与条形码扫描仪、键盘和鼠标相连。

20.可以选配升级直接与电子病历（EMR）等系统相连，或将测量值从监护仪直接导出至其他系统。

21.具有FDA和CE认证。

22.可以选配升级具有专利技术的无线探头系统，实现移动监护和水中分娩。

**六.切口红外线治疗灯**

1.临床应用

1.1消炎、止痛、消肿、促进伤口和溃疡的愈合。

2.参数

2.1光谱波长：500mm-3000mm

2.2最大定额输出功率：7w±1.5w

2.3光源：150w专用红光理疗光源

2.4非接触性治疗，预防交叉感染。

2.5无损伤，无毒副作用的绿色治疗方案。

2.6穿透强，而红外光大量为人体水分吸收。

2.7光板范围大，光功率剂量强，非常有利于顽疾与大面积褥疮、溃疡等治疗。

3.主要配置

3.1 推车式主机一台

* 1. 红光治疗头一套

第三包：中心监护系统产品招标参数

## 产品形态

中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连。

中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置。

工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求。

浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人。

远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人。

中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持600台床旁设备互连。

## 系统功能

### 监测参数

中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO

支持设备集成参数的监测。

### 显示

中心监护系统支持Window 7中、英文操作系统。

中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。

★可同时集中监护多达32个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达2个显示屏显示。

多床观察时每床支持4个参数、3道波形的观察，支持大字体显示。

多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等。

支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察。

重点观察床支持11道波形显示。

★重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯。

提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形。

支持系统报警声音关闭功能。

提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。

### 数据回顾

★支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾

支持至少24小时动态血压分析与回顾功能。

支持至少2万个历史病人数据存储与回顾。

支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾。

### 打印

支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告。

支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等。

### 双向控制

可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby。

支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔。

支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。

**数字遥测系统招标技术要求**

1. **系统配置及要求**

1.1数字遥测监护系统包括遥测发射盒、接收箱、天线阵、中心监护系统及附件

1.2采用无线窄带传输技术（GFSK），发射盒与接收装置之间明视距离≥100米.

1.3采用基于TCP/IP协议的以太网方式的信息传输，能有效避免监测过程易断网、较长传输距离信号严重衰减失真等问题

★1.4系统通过欧盟CE认证

1. **发射盒**

 2.1防护等级≥IPX03

 2.2电池使用时间：ECG+SpO2≥30小时，ECG≥96小时，待机休眠时间≥24天

2.3具有电池防反装安全设计

★2.4具有LED指示灯指示：工作/休眠状态、导联脱落、电池电量低、按键响应、发射盒故障

1. ★**标配ECG、血氧**
2. **ECG**

4.1导联类型包括3/5导，自动识别

4.2监护信息包括心率（HR）、ECG波形、心律失常和S-T段分析、起搏分析（PACE）

4.3心率（HR）监测范围：15～300bpm

★4.4心律失常分析种类≥20种

4.5S-T段监测范围：-2.0～2.0mV

1. **SpO2**

5.1监护信息包括血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR）

5.2血氧饱和度（SpO2）监测范围：0～100%

5.3脉率（PR）监测范围：18～300bpm

**注：以上技术规格中如涉及到的品牌型号均作为参考，不含任何倾向，如投标单位不能完全符合此要求，可相当于或优于上述主要配置投标，开标现场要求各投标供应商提供所有产品的彩色实物数码照片或彩色实物图册（在投标文件中已有，则不需要另外提供），以供评委参考。**

# 第五章投标人资格证明及相关文件要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。资质证明文件及其它文件应包括：

## 一、投标人及投标货物的资格性证明文件

1. 法人营业执照副本（三证合一）；

2．委托代表投标时的法人代表授权书；

3．2017年度的财务状况报告，应附经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明，没有形成财务年度的新公司对财务审计报告不作要求；

4．投标企业2017年10月至开标之日起任意一个月的依法缴纳税收证明（以提供有效的纳税凭证为准，新注册成立的企业如无证明材料可提供相关主管部门出具的证明）；

5.投标企业2017年10月至开标之日起任意一个月的为企业员工缴纳社保资金的凭证（以社保机构出具的缴纳纪录凭证或银行入账单为准）

6．投标企业参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

7. 招标文件对投标人的其他资格要求。

以上文件除要求提供“原件”以外，均应在投标文件中提供复印件并加盖投标人公章，未提供或提供的文件过期、失效的，均为无效投标。

## 二、投标人应提供的其它材料

1. 与投标产品型号及技术参数相关的佐证材料，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书、说明书、产品彩页等任意一项或几项；

2.最新一期政府采购节能、环保清单截图证明；（如有）

3.能够真实反映投标企业业绩的有效证明材料，如销售或服务合同等；

4. 产品生产（或经销）企业的质量管理体系认证证书、环境认证证书等；

5.在鄂尔多斯市周边地区设有售后服务机构；

6.行业主管或相关部门颁发的（获奖）证书；（如有）

7.投标人情况介绍，包括生产、办公场所、机构设置、技术力量、服务能力、质量管理等；

8. 投标人认为需要提供的证明文件及资料。

**以上文件除要求提供原件以外，其余均在投标文件中提供复印件并加盖投标人公章；除在本招标文件中明确规定不提供为无效投标外，其余均供评委在评审时参考。**

  **本次招标文件中要求的资质如涉及国务院及各部、委、局已取消的资质，则为无效要求，投标时则无需提供。**

# 第六章 评标办法（最低评标价法）

## 一、评标原则

评标活动遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预中标人。

## 二、评标办法

（一）最低评标价法评标,即在投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标人的评标方法。

（二）具体评审工作按照以下步骤进行。

1.初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评审结果为“通过”或“未通过”，未通过资格性检查、符合性检查的投标单位按无效投标处理。

1. 技术参数比较。评审内容主要为投标货物的品牌、型号及主要技术参数满足程度和一般技术参数偏离程度等。

根据投标企业提供的技术资料，由评标委员会逐项分别进行比较和评审。评审原则如下：标“\*或★”参数凡有一项不满足的，属未实质性响应招标文件，按无效投标处理；一般技术参数偏离不能作为对供应商的否决依据，但对其不能有缺漏项，否则按无效投标处理。

1. 价格比较。由评标委员会对实质性响应的投标人的报价进行比较、排序。投标报价相同的，按技术指标、售后服务条款、业绩的优劣顺序排列。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标人。

**注：**

1.提供核心设备相同品牌的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其余按无效投标处理；投标报价相同的，按技术指标、售后服务条款、业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其余按无效投标处理。

2.参与竞争的核心产品品牌不足3个的，项目废标处理。

3.在同等条件下，保护环境、不发达地区和少数民族地区企业优先。（需提供相关证明材料）

## 三、政府采购政策落实

1.依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 非联合体投标人（小型、微型企业） | 6% | 评标价＝投标总报价×（1-6%） |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 6%（不再享受本表序号3的价格扣除） |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝投标总报价×(1-2%) |
| 注：**（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。****（2）小型、微型企业是指投标人及其所投核心产品的制造商均为小型、微型企业。（如实填写后附《政府采购政策情况表》）****（3）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。** |

2.价格扣除相关要求。

所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准；残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，否则不认定价格扣除。

（3）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章的不予价格扣除。

（4）投标人通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），点击“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）进行搜索截图，截图时间应当在本项目招标公告发布之日至提交投标文件截止时间，通过截图说明投标人、核心设备制造商是否列入小微企业库，对未列入小微企业库的投标人、核心设备制造商不予价格扣除、对投标文件中未提供截图的不予价格扣除。评标委员会在评审时通过查询对投标人提供截图内容进行甄别，对查询内容与投标人提供内容不符的不予价格扣除。

（5）提供声明函不实或在政府采购活动中有违法违规行为的，取消其中标资格，并严格按照相关法律法规处理。

**三.评审表：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标文件的递交 | 在规定时间内提交投标文件。 |
| 报名及保证金缴纳情况 | 按要求进行网上报名、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）。 |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.投标人是法人的审查会计师事务所出具的2017年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明，没有形成财务年度的新公司对财务审计报告不作要求；2.投标人是部分其他组织或自然人的，审查银行出具的资信证明。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1. 2017年10月至开标之日起任意一个月缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据。2. 2017年10月至开标之日起任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社保缴纳清单）依法免税和无需缴纳社会保险的必须提供相关主管部门出具的证明。 |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 经营范围符合采购需求。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查投标人书面声明函；2.在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/))和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入有关违法违规记录。需提供网页记录截图纸质复印件。 |
| 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |
| 符合性检查 | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求（格式、填写要求、签署、盖章等）。 |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 投标有效期 | 满足招标文件要求。 |
| 主要商务条款 | 满足招标文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
| 附加条件 | 投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
| 联合体投标 | 不接受。 |
| 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
| 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
| 技术参数（指标）实质性满足采购要求。 |
| 投标报价 | 未超过采购预算/最高限价/分项预算、不缺项漏项。 |
| 报价合理。 |

#

# 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应当按照以下格式及要求进行编制。

**格式一**：

**投标文件封面**

**（项目名称）**

**投标文件**

（正本/副本）

项目编号：

包号：第包（若项目分包时使用）

（投标人名称）

年月日

**格式二：**

投标文件目录

一．投标承诺书 ………………………………………………………………… （ ）

二．开标一览表 ………………………………………………………………… （ ）

三. 法定代表人身份证明…………………………………………………………（ ）

四.授权委托人身份证明 …………………………………………………………（ ）

五.授权委托书 ……………………………………………………………………（ ）

六．投标保证金……………………………………………………………………（ ）

七． 投标货物分项报价明细表………………………………………………… （ ）

八． 投标货物情况介绍表……………………………………………………… （ ）

九． 技术规格响应表 ……………………………………………………………（ ）

十．售后服务承诺及方案 ……………………………………………………… （ ）

十一．商务规格响应表 …………………………………………………………（ ）

十二．投标人业绩情况表…………………………………………………………（ ）

十三．投标人基本情况表 ………………………………………………………（ ）

十四．年度财务会计制度 ………………………………………………………（ ）

十五．缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据 ……………………………（ ）

十六．缴纳社会保险的凭据 ……………………………………………… … （ ）

十七．参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明 ……（ ）

十八． 政府采购政策情况表…………………………………………………… （ ）

十九． 中小企业声明函………………………………………………………… （ ）

二十．残疾人福利性单位声明函 …………………………………………… （ ）

二十一．各类证明材料……………………………………………………………（ ）

**格式三：**

投标承诺书

鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心：

1.按照已收到的项目（项目编号：）招标文件要求，经我方认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后\_\_\_\_\_日内交货、安装调试完毕并交付使用或交工。

 3. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

5. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

投标人名称：

详细地址： 邮政编码：

电 话： 电子函件：

投标人开户银行： 账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

**格式四：**

开标一览表

投标人名称（加盖公章）

项目名称、包号： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 售后服务网点 | 质保期（年） |
| 大写： |  |  |  |
| 小写： |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2．价格应按照“投标人须知”的要求报价。

3．格式、内容和签署、盖章必须完整。

4.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

 年 月 日

##

**格式五：**

法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件（本证件需直接扫描，不允许粘贴）正面 | 法定代表人身份证扫描件（本证件需直接扫描，不允许粘贴）反面 |

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**格式六：**

授权委托人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的授权委托人。

特此证明。

附：授权委托人身份证复印件。

 注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

|  |  |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证扫描件（本证件需直接扫描，不允许粘贴）正面 | 授权委托人身份证扫描件（本证件需直接扫描，不允许粘贴）反面 |

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

注：如法定代表人本人来参加投标，无需提供此表。

**格式七：**

授权委托书

本人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递 交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

 代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

注：如法定代表人本人来参加投标，无需提供此表。

**格式八：**

投标保证金

投标人应在此提供保证金汇款凭证的复印件。

**格式九：**

投标货物分项报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

说明：

1．供货内容尽可能详细，涉及配件、备品、备件的应在备注中列出。

2．此表将随中标结果公告一并公示，请投标人认真填写。

**格式十：**

投标货物情况介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 生产产地 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**格式十一：**

技术规格响应表

货物名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 招标文件要求技术参数、性能指标 | 投标人提供技术参数、性能指标 | 响应程度 | 佐证材料名称并标明页码 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

**说明：**

1. 投标人应按照“招标内容与技术要求”中确定的技术参数与配置要求，将投标产品的技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。

投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度，投标人在提供的技术参数、性能指标中必须列出具体数值或内容。

2. 此表按照货物分别填写，填写时注明所投货物名称、品牌、型号。（每一种货物须分别填写此表）

3.“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

**格式十二：**

售后服务承诺及方案

一、售后服务承诺

1.在 年的质保期内，投标人对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务，并对所有软件免费升级。

2.质保期过后 年内，投标人将继续提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

3．投标人在接到用户维修通知后小时内响应，个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

4．在设备的设计使用寿命期内，投标人必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。

5.免费安装调试、人员培训、技术支持。

6.定期进行用户回访，及时处理用户意见。

二、技术培训

免费培训内容：

培训日期及地点：

三、售后服务机构和服务体系

1.生产厂家售后服务机构、联系人、联系电话。

2.本地化售后服务网点分布、机构名称、联系人、联系电话。

四、售后方案（自拟）

注：投标人提供售后服务承诺及方案不少于以上内容。

**格式十三：**

商务规格响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务要求的项目 | 投标人响应的商务项目 | 响应程度 | 备注 |
| 1 | 交付使用时间 |  |  |  |
| 2 | 交付使用地点 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |

**说明：**“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

。

**格式十四：**

投标人业绩情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

**格式十五：**

投标人基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  投标人名称 |  | 注册资金 |  |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户银行账号 |  |
| 主营范围： |
| 企业资质： |
| **注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中投标人资质要求的其他资质证明等。** |

**说明：**

如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

**格式十六：**

年度财务会计制度

**说明：**

1.提供2017年度的财务审计报告的，须提供会计师事务所出具的经审计的财务报告。

2.提供银行资信证明的，同时提供基本开户银行的开户许可证。

**格式十七：**

缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据

2017年10月至开标之日起任意一个月缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据。

**说明：**投标人缴纳税收的证明材料主要是指投标人税务登记证（国税、地税，“三证合一”可不提供）和要求时限内缴纳增值税、营业税和企业所得税（至少提供一种）的凭据。

**格式十八：**

缴纳社会保险的凭据

2017年10月至开标之日起任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社保缴纳清单）。

**说明：**投标人缴纳社会保证资金的证明材料主要是指缴纳社会保险的凭据，提供社保缴纳清单的须加盖相关社保部门的公章。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

**格式十九：**

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（项目名称，项目编号：），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律.法规和规定，同时郑重承诺：

在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录，并在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/))、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上均无任何违法违规行为的纪录。

特此声明。**后附网页记录截图纸质复印件。**

 年 月 日

投标人名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

**格式二十：**

**政府采购政策情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”：（ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。（ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| 核心产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额（单价元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 小型、微型企业产品金额合计 |  |
| 监狱企业 | （ ）我公司属于监狱企业，并提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 残疾人福利性单位 | （ ）我公司属于残疾人福利性单位，并提供残疾人福利性单位声明函。 |

填报要求：

1. 本表内容与本招标文件其他要求填写不一致或本表填写不完整的，不予价格扣除。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的才需填写“金额（单价元）、小型、微型企业产品金额合计”内容。

本表后附“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）截图。

**格式二十一：**

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日 期：

注：不属于中小企业无需提供此函

**格式二十二：**

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

注：不属于残疾人福利性单位无需提供此函

**格式二十三：**
**各类证明材料**

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

# 温馨提示

**各位投标人:**

 请在编制投标文件前请认真阅读并理解招标文件。现就容易导致废标或无效投标的条款特别提示如下：

1. 及时查看投标项目的相关信息公告，如招标公告、变更公告、废标公告等。

2. 认真填写报名信息，在提交投标文件截止时间前核对保证金缴纳情况，若报名成功、保证金缴纳之后，如保证金状态仍显示“未缴纳”，请及时与我单位联系。

3. 注意投标文件的密封、装订及签署、盖章，如项目分包，投标文件务必分包、分别编制。

4. 按照招标文件规定的时间、地点，提前到达并提交投标文件。

5. 注意投标文件中相关证明材料的完整性及有效期限。（特别注意：财务审计报告或资信证明、社保、纳税的相关证明材料）

请各投标人严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其条例，如出现违法、违规行为，将承担响应法律责任。