附件：

东营市第二人民医院

病理科数字切片扫描系统院内招标参数要求

（一）病理切片扫描仪主机

|  | 性能参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 | 一体化封闭式设计的全自动数字切片扫描设备。 |
| 2 | 扫描方式 | 线性或面阵扫描。 |
| 3 | 扫描速度 | 在 20 倍物镜下扫描15mm×15mm组织范围的扫描时间≤1分钟。 |
| 4 | 切片装载 | 一次性装载切片≥1张切片。 |
| 5 | 扫描分辨率 | 20倍物镜扫描分辨率≤0.5um/pixel；40倍物镜扫描分辨率≤0.25um/pixel。 |
| 6 | 扫描倍率 | 可实现40倍扫描。扫描切片时自动调焦更换物镜倍数进行扫描。 |
| 7 | 载物台定位控制精度 | 载物台定位控制精度≤0.1微米。要求提供有效证明资料。 |
| 8 | 照明设计 | 光源采用高亮度LED光源，10万小时无衰减;或其它光源免费更换灯泡。 |
| 9 | 扫描物镜 | 进口平面复消色差物镜，数值孔径≥0.75。要求提供有效证明资料。 |
| 10 | 扫描模式 | 拥有特殊淡染色切片扫描模式。 |

（二）扫描控制及数字图像浏览软件

|  | 性能参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像显示 | 可实现任意无级变倍数和任意位置进行全切片观察浏览，并可快速转换到指定的物镜倍数进行观察浏览 |
| 2 | 图像调节 | 可以对图像进行对比度、亮度和γ校正，便于分析 |
| 3 | 图像标注 | 可在数字切片浏览过程中随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并能通过标注管理器返回到指定的标注位置。 |
| 4 | 切片命名 | 在扫描时，可通过人工输入或自动识别条形码的方式为切片命名，方便切片管理。 |
| 5 | 对比浏览 | 可进行多个切片同步显示浏览，便于同步对比观察。 |
| 6 | 扫描浏览 | 可在扫描控制软件中启动浏览功能，随时观察刚刚扫描过的图像。 |

（三）病理远程会诊平台系统（以下各参数所述功能要求提供软件截图）

|  | 性能参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冰冻会诊 | 拥有快速冰冻会诊专用模块，可实现冰冻会诊预约。 |
| 2 | 业务模块 | 根据应用不同，系统分为会诊申请系统、专家诊断系统、管理系统等不同用户角色子系统，实现不同业务功能模块。 |
| 3 | 角色管理 | 对每个业务模块设置管理员、技术员、各级医生等不同用户角色和权限，根据用户角色可分别登录会诊申请系统、专家诊断系统、管理系统等不同的用户子系统。 |
| 4 | 分诊管理 | 具有分诊管理模块，可根据申请会诊病理分类，由会诊中心系统统一确定不同会诊专家。 |
| 5 | 专家诊断管理模块 | 可数字WSI阅片；可查看临床信息和巨检信息等相关检查信息；可签发报告。 |
| 6 | 业务管理模块 | 可实现对会诊流程的管理，包括会诊管理、报告管理、质控管理等，对会诊过程中出现的无法诊断、补充资料等退回过程严格管理；可实现用户管理，包括站点管理、专家管理、用户管理等；可实现系统管理，包括对系统功能的配置等。 |
| 7 | 统计管理 | 可统计相关会诊信息。 |
| 8 | 三级审核 | 须实现报告签发过程中的三级审核制度，确保诊断质量。 |

3、质量保证及售后服务

|  | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 保修3年，长期维护。 |
| 2 | 提供及时的软件升级服务。 |
| 3 | 提供24小时登门服务。 |

4、其他要求

| No. | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供全自动数字切片扫描系统的医疗器械注册证。 |
| 2 | 远程会诊系统软件和扫描仪硬件要为同一品牌，便于进行远程维修调试，兼容性强，便于管理和升级维护。 |