第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学宣武医院配置病理及科研设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 十人共览显微镜 | 1 | 台 |
|  | 1-2 | 双人共览显微镜 | 1 | 台 |
|  | 1-3 | 生物显微镜 | 4 | 台 |
|  | 1-4 | 倒置显微镜 | 1 | 台 |
| 2 | 2-1 | 自动封片机 | 1 | 台 |
| 3 | 3-1 | PCR仪 | 2 | 台 |
|  | 3-2 | 体式显微镜 | 5 | 台 |
|  | 3-3 | 高效基因转染仪 | 1 | 台 |
| 4 | 4-1 | 线粒体能量检测仪 | 1 | 台 |
| 5 | 5-1 | 双色红外成像系统 | 1 | 台 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

- 采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学宣武医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包    品目1-1   十人共览显微镜

一、用途：该仪器主要用于普通染色的切片，用于研究、教学及专家会诊等工作

二、数量：1台

三、仪器工作条件：电压波动范围:220-240V，放置在实验防震台上,周围避免有带振动的设备，正常室温（25℃±2），湿度不超过85%

四、主要技术指标

1．主机

▲1.1光学系统:无限远校正光学系统，齐焦距离≥60mm

▲1.2照明装置：12V、100W卤素灯照明，内置可提供最佳数字成像的“复眼”光学系统，内置ND8、ND32、NCB11滤光镜

▲1.3主机右侧设置有一键式照明按钮，需要时可不需通过计算机软件点击拍照，而是在镜下观察时直接触发照相按钮进行图像采集

▲1.4可根据需要加载一体化的电动模块控制器，对任意部件进行电动操作

2．聚光镜：摆动式聚光镜，适用于1X－100X物镜

3．物镜转盘：六孔物镜转盘 ，放大倍数：20X-1000X

4．调焦：带同轴粗、微调焦，粗调焦精度为7.8 mm，微调焦精度为0.1mm, 粗动扭力矩手轮可调，最小读数1微米 ，左侧手轮和右侧手轮可任意调换微调装置，调焦行程29mm

▲5．主机目镜观察筒：三目观察镜筒，配专业视频2.5X的F接口

▲6．主机目镜：防霉型超宽视野目镜10X，双目屈光度可调节 视野数25

▲7．载物台：超硬防蚀铝涂层表面,定位式载物台手柄，载物台高度和松紧度可调，载物台可旋转

8．物镜系统

8.1平场消色差物镜2倍（N.A≥0.06，W.D≥7.5mm）

8.2半复消色差物镜4倍（N.A≥0.13，W.D≥17.1mm）

8.3半复消色差物镜10倍（N.A≥0.30，W.D≥16.0mm）

8.4半复消色差物镜20倍（N.A≥0.50，W.D≥2.1mm）

8.5半复消色差物镜40倍（N.A≥0.75，W.D≥0.66mm）

8.6半复消色差物镜100倍 （N.A≥1.30，W.D≥0.16mm）

9．共览：十人共览装置是并列成直线型，每个观察口可保持亮度高度均一，装置内指示针可360°旋转，且三种颜色可随意改变

四、相机技术参数

1．高清晰度彩色数码采集系统

2．显微专用数码相机，相机与显微镜同一品牌

3．实际物理像素：1600万，非像素移动成像

▲4．芯片耙面大小：36.0mmx23. 9mm；

5．量子效率：不低于75%

▲6．图像采集速度4908x3264 分辨率6幅/秒, 1636x1088 分辨率45 幅/秒

▲7．专用显微镜2.5X的F型接口，拍摄图片面积大，

8．配备投影仪一套。

五、售后服务：仪器验收合格后保修5年（耗材除外），维修响应时间为24小时，技术工程师随时响应负责应用支持，供货商负责现场培训使用及维护方法。

第1包    品目1-2   双人共览显微镜

一、数量：1台

二、用途：该仪器主要用于普通染色的切片，用于研究及教学工作

三、仪器工作条件：电压波动范围:220-240V，放置在实验防震台上,周围避免有带振动的设备，正常室温（25℃±2），湿度不超过85%

四、主要技术指标

1．主机

▲1.1光学系统:无限远校正光学系统，齐焦距离≥60mm

▲1.2照明装置：12V、100W卤素灯照明，内置可提供最佳数字成像的“复眼”光学系统，内置ND8、ND32、NCB11滤光镜

▲1.3主机右侧设置有一键式照明按钮，需要时可不需通过计算机软件点击拍照，而是在镜下观察时直接触发照相按钮进行图像采集

▲1.4可根据需要加载一体化的电动模块控制器，对任意部件进行电动操作

2．聚光镜：摆动式聚光镜，适用于2X－100X物镜

3．物镜转盘：六孔物镜转盘

4．调焦：带同轴粗、微调焦，粗调焦精度为7.8 mm，微调焦精度为0.1mm, 粗动扭力矩手轮可调，最小读数1微米 ，左侧手轮和右侧手轮可任意调换微调装置，调焦行程29mm

5．主机目镜筒：三档三目观察镜筒

▲6．主机目镜：防霉型超宽视野目镜10X，双目屈光度可调节 视野数25

▲7．载物台：超硬防蚀铝涂层表面,定位式载物台手柄，载物台高度和松紧度可调，载物台可旋转

▲8．物镜系统

8.1半复消色差物镜4倍（N.A≥0.13，W.D≥17.1mm）

8.2半复消色差物镜10倍（N.A≥0.30，W.D≥16.0mm）

8.3半复消色差物镜20倍（N.A≥0.50，W.D≥2.1mm）

8.4半复消色差物镜40倍（N.A≥0.75，W.D≥0.66mm）

8.5平场消色差物镜100倍 （N.A≥1.25，W.D≥0.20mm）

9．共览：双人共览装置是肩并肩并列成直线型，每个观察口可保持亮度高度均一，装置内指示针可360°旋转，且三种颜色可随意改变

五、售后服务：仪器验收合格后保修五年（耗材除外），维修响应时间为24小时，技术工程师随时响应负责应用支持，供货商负责现场培训使用及维护方法

第1包    品目1-3   生物显微镜

一、数量：4台

二、用途：该仪器主要用于普通染色的切片，用于研究工作

三、仪器工作条件：电压波动范围:220-240V，放置在实验防震台上,周围避免有带振动的设备，正常室温（25℃±2），湿度不超过85%

四、主要技术指标

1．主机：研究级正置显微镜，可作明场的观察

▲1.1光学系统:无限远校正光学系统，齐焦距离≥60mm

▲1.2照明装置：12V、100W卤素灯照明，内置可提供最佳数字成像的“复眼”光学系统，内置ND8、ND32、NCB11滤光镜

▲1.3主机右侧设置有一键式照明按钮，需要时可不需通过计算机软件点击拍照，而是在镜下观察时直接触发照相按钮进行图像采集

▲1.4可根据需要加载一体化的电动模块控制器，对任意部件进行电动操作

2．聚光镜：摆动式聚光镜

3．物镜转盘：六孔物镜转盘 ，放大倍数：40X-1000X

4．调焦：带同轴粗、微调焦，粗调焦精度为7.8 mm，微调焦精度为0.1mm, 粗动扭力矩手轮可调，最小读数1微米 ，左侧手轮和右侧手轮可任意调换微调装置，调焦行程29mm

5．目镜筒：三档三目观察镜筒

▲6．主机目镜：防霉型超宽视野目镜10X，双目屈光度可调节 视野数25

▲7．载物台：超硬防蚀铝涂层表面,定位式载物台手柄，载物台高度和松紧度可调，载物台可旋转

8．物镜系统

8.1半复消色差物镜4倍（N.A≥0.13，W.D≥17.1mm）

8.2半复消色差物镜10倍（N.A≥0.30，W.D≥16.0mm）

8.3半复消色差物镜20倍（N.A≥0.50，W.D≥2.1mm）

8.4半复消色差物镜40倍（N.A≥0.75，W.D≥0.66mm）

五、售后服务：仪器验收合格后保修五年（耗材除外），维修响应时间为24小时，技术工程师随时响应负责应用支持，供货商负责现场培训使用及维护方法。

第1包    品目1-4   倒置显微镜

1．品名、数量及用途：

1.1品名：倒置显微镜

1.2数量：1台

1.3用途：可观察普通染色切片、活细胞培养观察等用于高端研究工作

2．工作条件

2.1工作环境温度；0－40 摄氏度

2.2工作环境湿度：最大 20%-90% RH(无凝露)

2.3电源：额定输入电压：100V-240V AV，1.2A（最高），50-60Hz

3．技术要求

▲3.1光学系统：CFI60无限远光校正学系统，齐焦距离≥60mm,显微镜整个为U型光路设计

3.2照明系统： 12V-100W卤素灯，带有IR阻隔片，内置滤色镜，外置式电源供电装置，带有风扇冷却装置（100W卤素灯）

3.3观察系统：双目观察筒，视场数为22mm，目镜10倍

3.4物镜：具有高荧光透过率专用荧光物镜，同时，具备相差功能

3.5调焦机构：粗调焦，每转5.0mm，微调焦，每转≤0.1mm，最小读数：左侧手轮上为1微米，粗动扭力矩手轮可调

▲3.6目镜：UW10倍（视场：2２mm) --四工位转盘（观察、勃氏镜、光闸、2.5X放大镜）

▲3.7分光端口：≥4个，带有0.7倍的C型接口

▲3.8物镜：

3.8.1高级荧光平场相差物镜 4X F   N.A. ≥ 0.13, W.D. ≥16.4 mm, PhL

3.8.2高级荧光平场相差物镜 10X   N.A. ≥0.30, W.D. ≥ 15.2 mm, Ph1。

3.8.3长工作距离高级荧光平场相差物镜 20X. N.A. ≥0.45, W.D. ≥ 8.2-6.9 Ph1。

3.8.4长工作距离高级荧光平场相差物镜 40X. N.A. ≥ 0.60, W.D. ≥ 3.6-2.8 Ph2.

3.8.5物镜转换器：六孔物镜转换器

▲3.9载物台：超硬防蚀铝涂层表面，台面大小； 尺寸≥310mmX300mm，行程：≥X70mm x Y50mm

4．摄像系统

4.1像素：580万像素彩色照相系统

4.2 USB线3.0口传输控制照相

4.3与显微镜同一品牌

4.4高端商务电脑：I7-7700酷睿，操作系统：windows7专业版64位，内存：4G DDR3,1333MHZ SDRAM,显示器：23英寸宽屏显示器，硬盘：100G SATA光驱：16倍速DVD+/-RW,显卡1G独立显卡

5．售后服务：仪器验收合格后保修五年（耗材除外），维修响应时间为24小时，技术工程师随时响应负责应用支持，供货商负责现场培训使用及维护方法

第2包    品目2-1   自动封片机

一、设备名称：全自动封片机（1台）

二、使用条件要求：温度：0～45℃；湿度：≤70%

三、技术指标要求：

1．整机原装产品

2．电脑控制，全自动化设计；采用连续处理方式进行封片

3．自带操作界面，可准确掌握装置的状态，易于操作

4．保证封片质量好，无气泡

▲5．每小时处理量：≥1090片

6．封片速度：≤3秒/片

▲7．每次连续封片的数量：≥240片

▲8．处理后的载玻片被装入装用筐内：≥12筐

9．胶片大小可根据检体的大小进行调节；调节范围：≥4档

10．必须具备标准烘干风扇热风烘干功能

11．内置活性炭过滤系统，减少二甲苯的挥发，确保操作场所的安全

12．可以二甲苯注量进行细分调节，调节范围：≥5档

13．具备气泡检查和二甲笨不足造成检体干燥或封片不良的功能

▲14．采用对接方式连接染色机和机械臂工作

四、整机免费保修5年

第3包    品目3-1   PCR仪

1．品名、数量及用途

1.1 品名：基因扩增仪

1.2 数量：2台

1.3 用途：体外扩增DNA

2．工作条件

2.1 工作环境温度：15～35℃

2.2工作环境湿度： 小于70%

2.3电源：220V-230V，50-60 Hz

3．主要技术指标

3.1样品通量：3× 48 × 0.2ml，最多可同时进行144个样品的反应

3.2集合三个独立加热模块和三个独立热盖于一体，可运行三个完全独立的PCR程序

3.3舒适：超大的7英寸彩色触摸屏，反应灵敏，可戴手套操作

▲3.4最大升温速率5℃/s，最大降温速率4.5℃/s

3.5温度均一性：±0.2℃

3.6温度准确性：±0.1℃

3.7深凹设计的高性能智能热盖（HPSL），最高温可达110℃，采用先进的压力离合装置，能将接触压力自动调整至最佳，密封圈可将热量控制在热盖内，既能防止样品管变形，又能有效防止样品蒸发和冷凝水形成

3.8提供TOS温度优化程序，只需在一个界面设置参数，即可再三个样品槽间产生不同的系列梯度，实验温度优化功能

3.9可提供表格形式和图形形式的程序编辑/显示界面

3.10可设置时间、温度的递增/递减，可设置变温速率；仪器已预存了若干常用的程序模板，用户可直接调用；可提供智能的程序设计

3.11具有三级用户管理权限，且支持用户特异性的快速启动功能，自动显示该用户最近使用过的程序

3.12仪器自检功能：系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息

3.13超静音，仪器运行时几乎无噪音，最大噪音不超过45dB，给用户提供安静舒适的实验环境

3.14合理的散热设计，底部进气、后部排气，仪器两侧可以近距离摆放其他设备，节省实验室空间

4．质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第3包    品目3-2   体式显微镜

一、数量：5台

二、仪器条件：电压波动范围:220-240V，放置在实验防震台上,周围避免有带振动的设备，正常室温（25℃±2），湿度不超过85%

三、仪器技术要求：

1．主机采用超强合金材料，保证高的热稳定性和长时间高精度调焦

2．光学系统：变焦变倍式平行光路系统，保证任何倍率下都呈现鲜明、清晰的图像

▲3．变焦比≥7.5：1，变焦范围≥0.67X～5X

4．所成图像无畸变，具有真实感 ，通过选择适当的光学镜片和采用优良的光学设计来成功的进行色差校正；同轴粗微调焦机构内装有防回转齿轮机构，即使微小的调焦也可以精确控制；人机工程学设计保证使用者操作方便、舒适

5．观察镜筒：低眼点双目镜筒，倾角20°可调，瞳距调节48～75mm，宽视野30倍目镜,视场数为≥22 mm，屈光度可调节

▲6．内置1倍物镜：工作距离≥115mm

7．透射照明装置：灯泡照明系统

四、免费保修5年

第3包    品目3-3   高效基因转染仪

一、技术参数：

1．应用：

1.1	能对真核细胞进行快速、高效、高存活率的基因转染，特别针对难转染的细胞，如原代细胞、神经细胞、干细胞、悬浮细胞等提供细胞特异性的转染方案

1.2	能对贴壁状态的细胞直接进行转染，无需经过细胞消化、悬浮的过程，增加了细胞存活率和实验的简便性

1.3	能对离体的组织或器官进行转染

1.4	能进行活体动物的基因转染

1.5	基因转染过程为非病毒介导，不依赖特殊的转染试剂，通过电场作用直接将外源基因（包括DNA、RNA及siRNA等）导入到目标细胞的细胞浆和细胞核中

2．技术特点：采用四步法电转程序，能够在提高转染效率的同时，降低对细胞的损伤

3．转染程序：

3.1	针对不同的细胞类型，提供优化好的转染程序

3.2	随着细胞数据库的不断增加，转染程序的种类也不断增多，升级的转染程序终身免费提供

▲3.3转染过程中的各项参数（包括脉冲电压、时间、次数等）可见、可调；用户可选择使用厂家推荐的优化好的程序，抑或是对程序中的参数进行调整，以获得更好的转染效果

4．性能：

4.1	针对各种难转染细胞，提供特异性的转染程序和解决方案

4.2 支持细胞贴壁（原位）转染、离体组织转染及活体转染，应用覆盖面广

4.3	不依赖于病毒载体，安全、快捷、高效

4.4	不需要特殊的转染试剂辅助，后续耗材费用低

4.5	体积小且轻便，便于放于无菌细胞室中操作

5．物理参数

5.1	穿孔模式下：电压0.1-300v (0.1v递增)；脉冲时长0.1-99.9ms (0.1ms递增)；脉冲间隔10-99.9ms (0.1ms递增)；脉冲次数 0-9；电压衰减比率 0-99%

5.2	导入模式下：电压0.1-99.9v (0.1v递增)；脉冲时长0.1-99.9ms (0.1ms递增)；脉冲间隔10-999.9ms (0.1ms递增)；脉冲次数 0-99；电压衰减比率 0-99%；可控制开启或关闭反向导入模式

5.3	电阻测量：能测量转染目标的电阻值，从而为进一步优化转染程序提供参考。测量精度：0.010-9.999千欧时精度为0.001千欧；10-30千欧时精度为0.01千欧

5.4 输出测量：提供电转程序中各项参数的实际输出值的测量结果，便于对电转过程进行监控和进一步的优化。测量指标包括实际输出的电压、电流和能量等

6．免费保修3年

第4包    品目4-1   线粒体能量检测仪

一、主要用途：主要用于实时侦测包括有氧呼吸以及糖酵解作用的细胞能量代谢的状态和动态，能同时进行活体细胞内线粒体耗氧速率和糖酵解产酸速率的实时、定量、全自动测定和分析。细胞能量代谢技术近年来已经发展成为细胞生物学研究中的重要工具，该设备可广泛应用于生命科学和医学的前沿领域：能量代谢学，线粒体，生理、生化，免疫功能和监控研究，干细胞研究，药理学和新药筛选，环境监控，神经生物学，血液学，肿瘤学等

二、工作条件：温度：15-30℃，电压：220-240V

三、技术参数：

▲1．平行检测样品量：一次可满足大于90个样品的平行检测

▲2．数据采集：可同时检测线粒体功能与无氧代谢，即时反应细胞生理状态变化，单次检测时间间隔≤20秒

▲3．非电解法检测，对样品无损伤，无需外加试剂，无需电解，对样本无破坏，实时动态分析

4．实时多因子参数检测:同时分析02/H+，得到实时0CR/ECAR值 ,侦测有氧与无氧代谢途径

5．可检测项目：基础代谢率、极限呼吸率、呼吸储备能力、质子漏水平、产氧自由基等有害物的情况等参数

▲6．探针类型：检测探针为专利的固态荧光探针，两种独立反应底物

▲7．检测器：配有96个独立的光电二极管检测器，可同时对样品孔进行数据采集；而非采用单个检测器逐孔扫描的方式进行检测，避免因逐孔扫描产生的时间差对实验结果的影响。

8．传感器：传感器为独立于96孔的固态光纤传感器

▲9．自动加药槽：每个样品孔配有4通道自动加药槽，可按需设定加药程序

▲10．可在实验进程中加药，可调的混合系统，气体驱动的药物传递，自动混匀。整合了自动化药物注入系统，实验进程中可定时定量加入4种不同药物，可调的混合系统，气体驱动的药物传递，自动混匀

11．加药体积：可加入25ul的实验试剂

12．具备糖酵解定量分析功能

13．具有在线检测T细胞激活功能

▲14．具有细胞能量表型分析功能，可以获得细胞能量代谢的表型图谱

15．可检测样品类型：可检测悬浮细胞、贴壁细胞及分离线粒体样品

16．每孔检测体积80-200ul

17．检测后样本可以回收进一步用于后期实验

四、配置清单：

1．主机一台

2．起始装机包一个，包含以下配套耗材耗材包：2盒；细胞能量代谢表型分析试剂盒：1盒

五、技术资料：详细的英文操作指南，可提供中文快速操作指南

六、技术服务和培训：卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

七、质量保证：为调试验收合格后3年

第5包    品目5-1   双色红外成像系统

一、名称：双色红外激光成像系统参数（1台）

二、参数要求：

1．工作条件

1.1 操作温度：15-35℃，露点温度不得超过20℃

1.2 海报高度：≤2000 m

1.3 电源：AC100V-240V(50Hz-60Hz)

2．用途

▲2.1 双色western blots 分析：可以同时检测至少两种蛋白

2.2 双色EMSA（DNA凝胶-位移实验）分析：可用红外荧光标记研究蛋白和核酸的相互作用

2.3 分析：直接在孔板培养的细胞内进行双色western实验，可以同时对6块96孔板或384孔板扫描成像并分析数据

2.4 In-Gel Western分析：无需转膜，直接在凝胶上进行western blot 分析

2.5其他应用：考马斯亮蓝凝胶成像、2-D胶扫描、蛋白芯片扫描，组织切片扫描、可扩展小动物活体成像等

3．技术指标

3.1 光源：两个固态二极管激光器

3.1.1 激光器：2个，且波长分别为685nm和785nm，双通道独立激发和检测。

3.1.2 激光器使用寿命：≥40,000小时

3.1.3 激光器强度调节方式：自动和手动调节

3.2检测器：2个雪崩式光电二极管检测器，包括720nm和820nm检测波长，同时检测避免交叉干扰

▲3.3 双色检测：至少可同时检测两种蛋白，且兼容IRDye 680、IRDye 800CW、DyLight 680、DyLight 800、Alexa Fluor 680、Qdots 705及Qdots 800等近红外荧光染料

3.4 扫描速度范围：5~40cm/s

3.5 扫描面积：≥ 25 × 25 cm，且可根据样品摆放位置自定义扫描区域

3.6 扫描分辨率范围：21-337μm

3.7 扫描焦距范围：0-4 mm

3.8 适用的检测介质：至少包括NC膜、PVDF膜、1-6块96/384孔微孔板、琼脂糖凝胶、带玻璃板PAGE胶、裸PAGE胶、蛋白质芯片、组织器官切片等

3.9灵敏度：≥1.2 pg （膜上蛋白），≥10 fmol （双链DNA探针）

3.10线性范围：≥6 log

3.11软件具备图像采集及数据分析功能，且可满足图像调节、条带信号量化分析、定量、不规则边界定义

4．整机免费保修6年